- 项目名称：骨密度仪维保

二、医疗器械类别：II类

- 三、预算金额：4.2万元/年

- 四、资金来源：自有资金

- 五、维保需求：

- 1.设备名称：双能骨密度仪

- 2.设备品牌：Norland（诺兰德）

- 3.设备型号：XR-600

- 4.设备现状：

- 设备质控不能通过，测量病人有误差。开机报错。

- 5.维保要求：

- 设备全保。保修内容包括包括：球管，高压发生器，低能探测器，高能探测器，滤线器及其驱动板，自动设置板，电源板，光子集成板等所有零部件（打印机电脑除外）。解决设备现有问题，确保正常使用。

- 保修期内需保证设备运行状态达到性能要求，满足临床使用的需要，质控报告的精确度和准确度都合格；免费提供软件升级与维护，数据库升级与维护。

- 3、服务响应时间：不限次数的上门服务；设备发生故障时，2小时内给出解决方案，72小时内解决问题  （疫情等特殊情况除外）；开机率不小于95%（法定假除外）；因故障未解决导致设备停工，按停工天数计算，双倍延长保修天数。

- 4、除了正常的故障维修，每年进行2次巡回保养，内容包括：

- 清洁房间死角卫生；设备内部除尘

- 检查地线是否可靠；检查数据线是否接触良好

- （3）轨道水平测试和调整，清理轨道污垢

- 检查四个限位开关的灵敏度，并调整开关位置和松紧度

- 误差系数调整，精准度调整

- 软件系统维护，病人数据库备份

- （6）做好预防性维修；提前更换性能下降的零部件，保证设备长期稳定运行

- 5.资质要求：

1.具有独立承担民事责任的能力（需提供营业执照）

2.具有履行合同所必需的专业技术能力 （需提供承诺书，能提供厂家培训合格证书优先）

- 合同履行期限：3年

- 七、付款方式：每年维保费用分两次支付，每半年支付一次，先服务后付款，验收合格后，每次支付合同每年总价款的50%。结算依据为甲方出具的检测维护报告。